中华人民共和国国家标准

纺织染整助剂重金属的测定第3部分：

六价铬含量的测定

编制说明

（征求意见稿）

浙江省检验检疫科学技术研究院

浙江传化股份有限公司

重庆出入境检验检疫局

2014 年 07 月

《纺织染整助剂重金属的测定第3部分：六价铬含量的测定》

国家标准编制说明

1 任务来源

根据国家标准化发展规划和纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂重金属的测定六价铬含量的测定》列入2013年国家标准委第二批推荐性国家标准制定计划（立项计划编号为20131442-T-606），该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江传化股份有限公司、重庆出入境检验检疫局负责起草。

2 制定本标准的目的和意义

染整助剂是指在纺织品染整加工成织物的过程中所用的助剂，按染整加工的步骤和用途分为印染前处理剂、印染助剂、整理剂三大类。印染前处理工序包括纤维烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等加工过程，需要加入渗透剂、乳化剂、清洗剂以及其他表面活性剂； 印染助剂，由于染料品种多，染色的工艺不同，需要相应的配套助剂，因此这类助剂的品种繁多，主要有软水剂（金属离子螯合剂）、溶剂和助溶剂、还原剂和氧化剂、固色剂和显色助剂、分散剂、匀染剂、消光剂、消泡剂、印花浆料和增稠剂、印染用胶粘剂、印染后处理清洗剂等。整理剂是为用于改进织物外观、手感、缩水率，稳定外形，延长寿命，如防水，防火，防污，防霉等所用的化学品。 由此可以看出染整助剂贯穿应用于纺织品染整加工的整个过程，而且起到了较大的作用，对纺织的成品的质量和安全性能具有很大的影响作用。

染整助剂作为纺织品的染整的化学助剂，在其生产、加工过程往往用到重金属作为催化剂或是重金属的络合物，因此助剂中含有一定量的重金属，重金属作为环境污染物早已被人们所认知，也受到各国卫生和环保限制。重金属对人体的危害主要是他们会聚集在肝、肾、骨骼、心脏和脑部，超过一定的聚集量浓度不仅会减弱人体免疫功能，诱发癌症还会引起慢性中毒，伤害人的中枢神经。重金属铬尤其是六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物，皮肤接触可能导致敏感；更可能造成遗传性基因缺陷，吸入可能致癌，对环境有持久危险性。六价铬是很容易被人体吸收的，它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。有报道，通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩，严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。重金属主要危害性能表见表1。

表1 几种重金属对人体危害作用

因此，为了保护环境和人们的身体健康，积极应对各类贸易性技术壁垒，提高我国纺织染整助剂产品检测技术水平，促进产品质量提高，弥补纺织染整助剂有害物质的检测空白，有必要制定本标准。

3 标准制定工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂重金属的测定第3部分：六价铬含量的测定》标准的编制工作，起草单位专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作。主要工作过程如下：

1）2013年5月-2013年6月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2）2013年7月-2013年9月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2013年10月-2014年5月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统方法确认工作，确定了试验方法，形成标准草案。

4）2014年6月-2014年7月，经各方的共同努力，对相关实验数据进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿。

4 标准制定的基本原则和方法原理

4.1 标准制定的编写格式和原则

根据标准制订计划的要求，标准起草工作组收集国内外关于测定六价铬的研究现状、相关分析方法及其存在的问题，制定了具体的技术路线，并由研究人员对方法进行条件试验、方法确认、撰写方法文本和编制说明等工作。依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》中的各项规定，标准起草工作组力求编写的标准符合规范化和标准化的要求。

本标准编制时参考其它领域最新的方法标准和技术文献，又考虑国内现有的检测机构的能力和实际情况，力求方法标准的科学性、先进性、普遍适用性和可操作性，易于推广应用；并确保所编制的方法检出限和线性范围能满足相关环保标准和法规的要求，经过方法确认确保方法的准确可靠，保证方法能满足纺织染整助剂中六价铬的含量测定要求。

4.2 国内外相关测试方法和标准

目前国内外现行有效的涉及六价铬的检测标准主要有：

GB/T 17593.3-2006 纺织品重金属的测定第3部分：六价铬分光光度法

GB/T 22807-2008 皮革和毛皮化学试验六价铬含量的测定

GB 7467-1987 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法

GB 9758.5-1988 色漆和清漆可溶性金属含量的测定第五部分：液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 28019-2011饰品六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法

QC/T 942-2013汽车材料中六价铬的检测方法

SN/T 2210-2008保健食品中六价铬的测定离子色谱-电感耦合等离子体质谱法

SN/T 3821-2014出口化妆品中六价铬的测定液相色谱-电感耦合等离子体质谱法

DIN EN ISO 17075:2008 皮革化学测试六价铬含量的测定

BS 6810-1987 纺织品中金属含量的测定方法

Oeko-Tex Standard 200 生态纺织品标准299 测试程序

由以上列举的标准可知，目前国内外主要采用紫外分光光度法测定纺织品、皮革、水等基质中的六价铬；而该标准则规定了纺织染整助剂中六价铬的液相色谱测定方法。

对于纺织品、皮革等样品，GB/T 17593.3、GB/T 22807、DIN EN ISO 17075:2008等采用恒温振荡萃取的方式进行提取样品中的六价铬；对于水样品，样品需进行预处理，如GB 7467规定将水样品处理掉杂质、还原性物质及氧化性物质再采用在酸性环境下显色处理；而对于色漆和清漆样品则无须萃取。

在六价铬测定中，一般的样品如纺织品、色漆和清漆等均不需要净化，但皮革相对于上述基质较复杂，含有较多的油脂、蛋白质，且皮革中的染料在前处理过程中容易脱落，这些杂质可能干扰六价铬的测定，因此GB/T 22807、DIN EN ISO 17075:2008规定皮革样品需采用C18柱净化，以除去这些杂质的干扰。

目前，国内外测定六价铬常见的方法有分光光度法、原子吸收光谱法、电化学法和色谱法等。其中二苯基碳酰二肼分光光度法(简称DPC法)因灵敏度高、选择性好而被广泛采用。国标GB/T17593.3—2006《纺织品重金属的测定第3部分：六价铬分光光度法》即采用该方法。其原理是：在酸性条件下，二苯基碳酰二肼与纺织品中可萃取六价铬反应，生成紫红色化合物，于540nm波长下测定，可以认为该显色反应是对六价铬检测的特征反应。但在测定波长540nm处有吸收的有色物质都会干扰该方法的测定。当试样的颜色较深或染色牢度较差而掉色时干扰较大，甚至无法检测，需要用硅镁、聚酰胺树脂和碳渣等吸附剂去除颜色干扰后再测定，往往使检测结果偏高。这无疑将增加检测操作程序，降低效率，且引入更多的误差。而GB/T 22807、DIN EN ISO 17075:2008也存在有色物质干扰测定的问题。分光光度法测定样品中的六价铬具有方便快捷的优点，然而干扰是该方法无法回避的缺点。

4.3 标准制定的方法原理

本标准方法采用缓冲液超声提取纺织染整助剂中的六价铬，与1,5-二苯卡巴肼反应后，采用带有PDA检测器的液相色谱进行检测，外标法定量。

5 方法研究主要内容

5.1 方法研究的目的

通过条件试验总结出采用缓冲液超声法提取纺织染整助剂中六价铬含量，以满足相关环保标准和法规要求的方法检出限、定量测定范围，确定方法的回收率、精密度等各项特性。方法包括样品准备、样品提取、仪器分析、数据处理和验证试验等方面的内容，详细说明实验室材料、试剂、仪器以及具体的操作步骤，并就液相色谱条件和样品前处理方面的内容进行详细的阐述，以便于在分析实施过程中加强管理、保证数据质量。

5.2 方法技术路线

方法技术路线如图1所示。

图1技术路线图

5.3 试剂和材料

除非另有说明，均使用符合国家标准的分析纯化学试剂，水为符合GB/T 6682规定的三级水。

5.3.1 重铬酸钾(K2Cr2O7)标准品：纯度≥99.0%。

5.3.2 缓冲液

将22.8g三水磷酸氢二钾（K2HPO4·3H2O）溶于1000mL水中，用磷酸（4.3）调节pH值至8.0±0.1，再用氩气或者氮气脱氧。

5.3.3二苯卡巴肼溶液

称取1.0g1,5-二苯卡巴肼（C13H14N4O）溶于100mL丙酮中，滴加1滴冰乙酸。

溶液应放在棕色瓶中，置于4℃条件下保存，有效期为2周。

5.3.4磷酸溶液

700ml磷酸（H3PO4，ρ=1.71g/mL）用蒸馏水稀释至1000mL。

5.3.5 六价铬标准储备液：称取0.2829g重铬酸钾(K2Cr2O7)（5.3.1），用蒸馏水溶解、转移、洗涤、定容到1000mL容量瓶中，每1mL该溶液中含有0.1mg铬。

5.3.6 六价铬标准溶液:用移液管移取10mL六价铬标准储备液(5.3.5)至100mL容量瓶中，用磷酸氢二钾缓冲液(5.3.2)稀释至刻度，每1mL该溶液中含有10µg铬。

注：建议现配现用。

5.3.7纺织助剂，工业级：固色剂、柔软剂、增白剂、涂料。

5.4 仪器和设备

5.4.1  液相色谱仪：配有二极管阵列检测器(PDA)。

5.4.2  色谱柱：C18柱（5μm，4.6 mm×250 mm）

5.4.3  精密天平：精度0.1 mg。

5.4.4 导气管和流量计。

5.4.5  滤膜：0.22 µm，无机相。

5.4.6  超声波清洗器。

5.5  萃取方法萃取条件的选择

根据目前研究报道情况分析，主要恒温振荡萃取、超声波萃取、沸水萃取、碱液热萃取，根据纺织染整助剂的特性，采用恒温振荡水萃取和超声波水萃取两种方法进行比较测试取回收效果。测试结果见表1。

表1不同萃取方法和条件的回收率

| 方法 | 温度/℃ | 时间/min | 振幅/频率 | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡法 | 室温 | 30 | 60次/min | 72.7% |
|  | 室温 | 60 | 60次/min | 92.8% |
|  | 室温 | 120 | 60次/min | 94.5% |
|  | 50℃ | 60 | 60次/min | 70.5% |
| 超声波法 | 室温 | 10 | 40 kHz | 69.4% |
|  | 室温 | 20 | 40 kHz | 85.1% |
|  | 室温 | 30 | 40 kHz | 97.0% |
|  | 室温 | 60 | 40 kHz | 97.9% |
|  | 50℃ | 30 | 40 kHz | 63.2% |

从表1中的测试结果可以看出：在室温下，试验的回收率没有明显变化，但随着温度升高，回收率显著下降；振荡法振荡在60min时回收率已达到最佳，而超声波法在室温萃取30min时回收率最佳，综合温度影响及提高检测效率考虑，采用超声波法在室温萃取30min。

由于纺织染整助剂均为水溶性，因此提取溶剂应采用与水能互溶的溶剂，才能保证提取溶剂能够充分浸润基质，确保六价铬的有效提取。鉴于六价铬不稳定，在酸性环境下具有强氧化性。因此本研究考察了在不同浓度酸性环境下不同剂量显色剂与六价铬反应后液相色谱图。测试结果见图2.

| 0.1mg/L六价铬+1mL磷酸溶液+0.5mL显色剂 | 0.1mg/L六价铬+1.0mL磷酸溶液+1.0mL显色剂 |
| --- | --- |
| 0.5mg/L六价铬+0.5mL磷酸溶液+0.5mL显色剂 | 0.5mg/L六价铬+1.0mL磷酸溶液+1.0mL显色剂 |
| 1.0mg/L六价铬+0.5mL磷酸溶液+0.5mL显色剂 | 1.0mg/L六价铬+1.0mL磷酸溶液+1.0mL显色剂 |
| 2.0mg/L六价铬+0.5mL磷酸溶液+0.5mL显色剂 | 2.0mg/L六价铬+1.0mL磷酸溶液+1.0mL显色剂 |
| 5.0mg/L六价铬+0.5mL磷酸溶液+0.5mL显色剂 | 5.0mg/L六价铬+1.0mL磷酸溶液+1.0mL显色剂 |

图2 不同酸性条件不同剂量显色剂六价铬衍生物谱图

采用三种方案研究六价铬在不同酸性不同剂量显色剂下的衍生情况。分别为方案A:0.5mL体积比（1：1）磷酸溶液、0.5mL显色剂（1,5-二苯卡巴肼丙酮溶液）方案B：0.5mL体积比（70：30）的磷酸溶液、0.5mL显色剂，方案C：1.0mL体积比（70：30）的磷酸溶液、1.0mL显色剂。结果表明：方案B衍生物响应值明显偏低，相同浓度响应峰值不足方案C的60%，且在2.1～4.5min之间杂质峰多而乱；而方案A虽然响应值和方案C相当，但在液相色谱图中的2.2min～4.5min之间有几个较乱且高的杂质峰，而方案C的杂质峰则要相对较少，且随着浓度的增加杂质峰减少，如图2所示。究其原因：若酸性环境相对较弱，则六价铬的氧化性未很好显现，响应峰值偏低：若显色剂偏少，则衍生物反应不够完全且某些杂质无法很好的分离；方案C之所以在0.1mg/L和0.5mg/L谱图的2.2min～4.5min有与方案B类似的杂质峰，应是受方案B和A的影响流动相还未完全洗脱杂质。因此选择方案C作为该标准六价铬衍生条件。

5.6液相色谱法测定条件的选择

5.6.1 检测器及检测条件的选择

最常用是液相色谱检测器依次是紫外检测器、示差折光检测器、荧光检测器、安培检测器和蒸发光散射检测器，各检测器一般性质见表3。

表3液相色谱常用检测器的一般性质

| 检测器 | 选择性 | 梯度洗脱 | 线性范围 | 最低检测限（g/mL） | 敏感性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 对速度 | 对温度 |
| 紫外 | 紫外吸收 | 可以 | 105 | 2×10-10 | 不敏感 | 低 |
| 示差 | 通用型 | 不可以 | 104 | 2×10-7 | 不敏感 | 10-4 |
| 荧光 | 荧光物质 | 可以 | 103 | 10-11 | 不敏感 | 低 |
| 安培 | 电活性 | 不可以 | 106 | 10-12 | 敏感 | 1.5% |
| 蒸发光散射 | 离子 | 可以 | 2×104 | 10-12 | 敏感 | 2% |

目前，国内外测定六价铬常见的方法有分光光度法、原子吸收光谱法、电化学法和色谱法等。其中，二苯基碳酰二肼分光光度法( 简称DPC法) 因灵敏度高、选择性好而被广泛采用。所以本标准采用的方法原理是显色处理色谱检测，然而在碱性环境下，三价铬易被氧化物为六价铬，在酸环境下，六价铬呈强氧化性，易被还原为三价铬，因此，在显色阶段通过磷酸，使用六价铬氧化二苯基卡巴肼，生成二苯缩二氨基脲再与六价铬的还原产物Cr3+形成紫红色络合物，该络合物在542nm波处有最大吸收（如图3所示）。根据显色络合物对紫外光感应吸收效果和表3中的液相色谱检测器性质特点相结合，最终选用检测实验室常用紫外系列的二极管阵列检测器(PDA)波长为540nm，采用等度洗脱的方法。液相色谱法测定样品中六价铬，具有“三高一快”的特点，即高柱效、高选择性、高灵敏度、分析速度快，可消除各种干扰因素的影响。本标准研究的方法可在六价铬特征显色反应基本原理不变的前提下，利用液相色谱柱的高效分离能力，准确测定染整助剂中可萃取六价铬。

经过测试优化高效液相色谱条件是色谱柱：C18柱，5.0μm，4.6mm×250 mm；流动相：甲醇（A），0.07%磷酸（B）；流速：1.0 mL/min；PDA检测器：波长540 nm；柱温：30℃；进样量：20µL。可以测定显色产物的液相色谱图见图4，保留时间为7.757。

图3 六价铬显色衍生物的光谱图

图4 六价铬显色衍生物的液相色谱图

5.6.2色谱柱的选择

液相色谱的柱子通常分为正相柱和反相柱。正相柱大多以硅胶为柱，或是在硅胶表面键合-CN，-NH3等官能团的键合相硅胶柱；反相柱填料主要以硅胶为基质，在其表面键合非极性的十八烷基官能团（ODS）称为C18柱，其它常用的反相柱还有C8，C4，C2和苯基柱等。另外还有离子交换柱，GPC柱，聚合物填料柱等。色谱柱选择与检测物质、样品、杂质等密切相关，目标物质的类型结构、极性、酸碱性、分子量大小等等，决定了色谱柱的选取，一般原则是：

1.样品是极性的且弱酸性的，可以选择C18在100%酸性水溶液条件下检测，即要选择承受100%纯水且对极性化合物保留很好的色谱柱。

2. 如果样品极性太强，或酸性太强，可以选择CN，NH2，或硅胶柱，HILIC（亲水色谱），也有使用C18+强阴离子对试剂或强阴离子交换色谱柱（缺点是离子对试剂平衡时间长，对流动相pH要求比较精密，否则很难重复实验，另外离子对试剂很难洗下来，基本上用了离子对的色谱柱就不能再用于其它实验）。

3. 若样品是碱性的，可选择高纯硅胶柱（高纯硅胶缺少金属杂质，且硅胶端基封尾）或一些经过修饰的C18柱（如极性嵌入技术或碱去活技术等），他们都会减少碱性化合物的拖尾，一般会选择中性或偏碱的条件下做，因为这样可增加碱性样品的保留。

4.如果碱性化合物的极性太强，或碱性太强，可以选择宽pH的C18色谱柱在高pH值检测（优点是方法开发简单，缺点是目前实现这一技术的色谱柱品牌比较少，价格也高）或者选用HILIC色谱柱（硅胶柱在反相条件下使用，这也是很经典的检测碱性样品的方法）选择强离子交换柱（缺点是不能用来分析其它样品，对流动相pH要求比较精密，否则很难重复实验）也有使用C18+强阴离子对试剂或强阴离子交换色谱柱。

因此，根据样品中的物质的络合结构、具有一定极性、且为酸性条件、分子量不大等情况，综合分析后选择C18柱，规格为5.0μm，4.6mm×250 mm的色谱柱进行分离测试。此柱子分离效果，色谱图中目标物质峰明显且完全与杂质峰分离，完全满足测试要求。

5.6.3定性定量方式的选择

配置二极管阵列检测器的高效液相色谱(HPLC/DAD)测定纺织染整助剂中的六价铬在定性试验过程中，通过获得对六价铬的络合物在液相色谱柱上分离的色谱图，根据对络合物在色谱图中的保留时间进行定性，液相色谱tR=7.757min。对六价铬的定量分析是根据定性的对络合物的色谱峰面积扣除空白后以外标法进行测定。

5.7 标准曲线绘制

在本方法实验所确定的色谱条件下，对浓度0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.5 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L 、5.0mg/L的六价铬标准溶液进行测定，以浓度（C）为横坐标，以响应值峰面积 (A)为纵坐标，进行线性拟合，拟合相关系数R2为0.9999，这表明A与C在0.05 mg/L~5.0mg/L范围内具有良好的线性关系，结果见表3和图5。

表3 六价铬标准溶液线性方程与相关系数

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度C, mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 峰面积A | 0.0876 | 0.1443 | 0.8475 | 1.7123 | 3.5482 | 8.8160 |
| 线性方程 | A=0.17623C |  |  |  |  |  |
| 相关系数R2 | 0.9999 |  |  |  |  |  |

图 5 六价铬的标准曲线

5.8  检出限的确定

检出限的测定方式是以3倍仪器信噪比对应的六价铬浓度值计算而得，即0.05 mg/L，对应样品中六价铬的浓度为5mg/kg。

5.9  方法的回收率和精密度

纺织染整助剂组成成分复杂，形态差异较大。本实验选用典型形态的助剂，如液体（固色剂、荧光增白剂）、分散体系（涂料）、乳化体系（柔软剂），进行添加回收试验。添加回收试验采用3个添加水平，即10mg/kg、25 mg/kg和50 mg/kg，每种基质的每个添加浓度进行6次平行试验，以6次试验的平均回收率作为回收率指标的最终结果，以6次试验结果的相对标准偏差（RSD）来衡量方法的精密度。回收率和精密度数据如表2所示，六价铬的回收率在82.0%~102.9%之间，RSD在4.5%~8.6%之间，可见方法的回收率和精密度都较好。空白样品和添加回收样品的液相色谱图如图6所示。

表4  方法的回收率和精密度试验结果（n=6）

| 助剂名称 | 添加水平10mg/kg |  |  |  | 添加水平25mg/kg |  |  |  |  | 添加水平50mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% |  | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
| 固色剂 | 10.060 | 100.6 | 95.5 | 5.5 | 24.250 | 97.0 | 94.8 |  | 5.2 | 45.350 | 90.7 | 93.3 | 7.7 |
|  | 9.260 | 92.6 |  |  | 24.625 | 98.5 |  |  |  | 51.150 | 102.3 |  |  |
|  | 8.940 | 89.4 |  |  | 23.500 | 94.0 |  |  |  | 42.850 | 85.7 |  |  |
|  | 10.020 | 100.2 |  |  | 25.250 | 101.0 |  |  |  | 43.950 | 87.9 |  |  |
|  | 9.020 | 90.2 |  |  | 22.500 | 90.0 |  |  |  | 45.150 | 90.3 |  |  |
|  | 9.980 | 99.8 |  |  | 22.125 | 88.5 |  |  |  | 51.450 | 102.9 |  |  |
| 柔软剂 | 8.700 | 87.0 | 90.7 | 8.6 | 23.750 | 95.0 | 93.4 |  | 5.5 | 45.100 | 90.2 | 94.5 | 5.0 |
|  | 10.240 | 102.4 |  |  | 24.125 | 96.5 |  |  |  | 48.850 | 97.7 |  |  |
|  | 9.300 | 93.0 |  |  | 23.000 | 92.0 |  |  |  | 44.800 | 89.6 |  |  |
|  | 9.340 | 93.4 |  |  | 25.250 | 101.0 |  |  |  | 48.750 | 97.5 |  |  |
|  | 8.960 | 89.6 |  |  | 22.125 | 88.5 |  |  |  | 45.600 | 91.2 |  |  |
|  | 7.880 | 78.8 |  |  | 21.875 | 87.5 |  |  |  | 50.450 | 100.9 |  |  |
| 增白剂 | 9.540 | 95.4 | 94.5 | 4.5 | 22.250 | 89.0 | 92.6 |  | 7.5 | 42.800 | 85.6 | 91.4 | 7.2 |
|  | 9.640 | 96.4 |  |  | 26.125 | 104.5 |  |  |  | 48.550 | 97.1 |  |  |
|  | 9.240 | 92.4 |  |  | 23.500 | 94.0 |  |  |  | 43.250 | 86.5 |  |  |
|  | 9.240 | 92.4 |  |  | 21.000 | 84.0 |  |  |  | 42.300 | 84.6 |  |  |
|  | 8.900 | 89.0 |  |  | 23.625 | 94.5 |  |  |  | 47.650 | 95.3 |  |  |
|  | 10.140 | 101.4 |  |  | 22.375 | 89.5 |  |  |  | 49.650 | 99.3 |  |  |
| 涂料 | 9.520 | 95.2 | 94.6 | 6.2 | 22.000 | 88.0 | 90.8 |  | 8.4 | 44.450 | 88.9 | 92.6 | 7.5 |
|  | 10.180 | 101.8 |  |  | 25.500 | 102.0 |  |  |  | 52.200 | 104.4 |  |  |
|  | 9.020 | 90.2 |  |  | 21.000 | 84.0 |  |  |  | 47.000 | 94.0 |  |  |
|  | 8.820 | 88.2 |  |  | 20.500 | 82.0 |  |  |  | 42.100 | 84.2 |  |  |
|  | 9.080 | 90.8 |  |  | 23.125 | 92.5 |  |  |  | 47.250 | 94.5 |  |  |
|  | 10.140 | 101.4 |  |  | 24.125 | 96.5 |  |  |  | 44.800 | 89.6 |  |  |
| 涂料空白 增白剂空白 |  |  |  |  |  |  |  | 柔软剂空白 固色剂空白 |  |  |  |  |  |  |
| 涂料添加10 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  | 柔软剂添加10 mg/kg |  |  |  |  |  |  |
| 增白剂添加10 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  | 固色剂添加10 mg/kg |  |  |  |  |  |  |

图6 空白样品和添加回收样品HPLC谱图

6 实际样品测定

选取含有六价铬较高的纺织染整助剂样品，采用本研究建立的方法平行测定6次，测定结果为20.3mg/kg，20.7 mg/kg，19.8 mg/kg，21.5mg/kg，20.2 mg/kg，18.9 mg/kg，相对标准偏差为3.94%。试剂样品的液相色谱图见图7。

图7 实际样品的HPLC谱图

7 方法验证试验

本方法经----等五个实验室的技术人员进行了方法验证试验，验证采用空白样品添加回收法，即对不含有六价铬的纺织染整助剂添加标准品，然后按本方法进行测定，试验结果详见附件协同试验报告。试验测定结果的平均值---，相对标准偏差---，表明本标准具有良好的实验重现性。

8 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

9 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

国家对各行业产品的质量、安全、环保越来越重视，纺织染整助剂涉及生产、使用、运输、贮存等各个环节的安全性也同样越来越受到关注。在纺织行业中常使用含有六价铬等纺织染整助剂，因此，制定标准对纺织染整助剂中六价铬的测定方法进行统一和规范，可以更有效更安全地组织生产、贸易及其使用，有利于行业内的技术交流和沟通，对于加强产品的质量控制、行业技术交流和产业化推广具有非常重要的意义，可切实促进行业技术水平的整体提高，保护人类健康和环境安全，推动我国纺织染整助剂行业的健康发展。

10 采用国际标准和国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

11 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

12 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性国家标准。

13 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

14 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

15 其它应予说明的事项

无。

16 主要参考文献

[1] GB/T 17593.1-2006 纺织品重金属的测定第1部分原子吸收分光光度法[S]

[2] GB/T 17593.2-2007 纺织品重金属的测定第2部分电感耦合等离子体原子发射光谱法[S]

[3] GB/T17593.3-2006 纺织品重金属的测定第3部分：六价铬分光光度法[S]

[4] GB/T 22930-2008 皮革和毛皮化学试验重金属含量的测定[S]

[5]DIN EN ISO 17075-2008皮革-测定六价铬的含量[S]

[6] SN /T0704-1997 出口皮革手套中铬(VI)的检验方法.分光光度法[S]

[7] QC/T 942-2013汽车材料中六价铬的检测方法[S]

[8] GB/T 28019-2011饰品六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法[S]

[9] 茅文良，汪磊，张克和等.HPLC法测定纺织品中可萃取六价铬[J].印染，2011，14：37-39.

[10]沈兵，王练，奚奇辉等.高效液相色谱法测定皮革中的六价铬[J].中国皮革，2008,37(11),39-41.

[11]杨振宇，郭德华，杨克成等.保健食品中的六价铬测定[J]. 质谱学报, 2008, 29 (2), 92–96.

[12]罗东辉，罗海英吴文海等高效液相色谱法测定明胶中的六价铬[J].现代食品科技，2012，28(8)：1091-1093.

[13]李静，王雨，陈华宝等.牛奶中三价铬和六价铬的同时提取和检测方法[J].食品科学,2010,31(10) :250-253.

[14]郭少飞，王鹏，王帆等. 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定粉质化妆品中的六价铬[J].检验检疫学刊,2012,22 (4) :8-13.

[15]Shona McSheehy,Martin Nash.高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用测定矿泉水中的三价铬和六价铬[J]. 环境化学, 2009, 28 (4):618–620.

[16] [J]. Journal of chromatography. 1986,362(3):419-424.

[17]SN/T 2210-2008保健食品中六价铬的测定离子色谱-电感耦合等离子体质谱法[S]

[18]SN/T 3821-2014出口化妆品中六价铬的测定液相色谱-电感耦合等离子体质谱法[S]